## Лист2
№ п/п | СИКН | Дата обнаружения | Время отказа (чч:мм) | Дата устранения отказа | Время устранения отказа | Наименование СИ, оборудования | Уточнение СИ | Серия | Модификация | Зав № | Год выпуска | Год ввода в эксплуатацию | 5.1 Отказы СИ и оборудования СИКН, приведшие к переходу на РСУ 5.1.1 За 4-й квартал 2018 года по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709отказов СИ и оборудования СИКН, приведших к переходу на РСУ, не зафиксировано. 5.1.2 За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 зафиксировано 2 отказа СИ и оборудования СИКН, приведших к переходу на РСУ. 5.2 Отказы СИ и оборудования СИКН, приведшие к остановке магистрального трубопровода 5.2.1 За 4-й квартал 2018 года по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 не зафиксировано отказов СИ и оборудования СИКН, приведших к остановке магистрального трубопровода. 5.2.2 За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 отказов СИ и оборудования СИКН, приведших к остановке магистрального трубопровода, не зафиксировано. 5.3 Отказы СИ и оборудования СИКН, не приведшие к переходу на РСУ 5.3.1 За 4-й квартал 2018 года по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 зафиксировано 13 отказа СИ и оборудования СИКН, не приведших к переходу на резервную схему учета. 5.3.2 За период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 зафиксировано 64 отказа СИ и оборудования СИКН, не приведших к переходу на резервную схему учета. Сведения об отказах СИ и оборудования СИКН № 73, 66, 1234, 462, 464, 706, 707, 709 представлены в таблице 2. 5.3.3 По состоянию на 31.12.2018 не устранено 7 отказов СИ и оборудования СИКН: - СИКН № 464, 03.05.2018, Анализатор серы, ASOMA 682T-HP-EX, На экране контроллера отображено сообщение о невозможности дальнейшего проведения анализа содержания серы. ; - СИКН № 462, 03.05.2018, МПР , CMF 400, Сигнализация на АРМ об остановке МПР. На дисплее прибора сообщение об аварии. Работоспособных линий: 2/3; - СИКН № 66, 24.08.2018, Блок управления электроприводом (регулятор давления № 1), AUMA SAExC14.1-F14, Отсутствует управление в дистанционном и местном режимах; - СИКН № 1234, 07.11.2018, Затвор дисковый регулирующий (ИЛ № 1, 2, 3, 4), ЗД-040ПС1, Сбой настройки концевых и моментных выключателей.; - СИКН № 1234, 26.11.2018, Задвижка (КШ № 5), КШЗ-200-1,6-ф-эп-со-у1, При переходе с одной ИЛ на другую, при проверке на герметичность выявлена негерметичность задвижки на выходе ИЛ № 2 КШ № 5. Настройка по месту в ручную крана шарового положительных результатов не дала. Для герметичности закрыт КШ № 4.; - СИКН № 66, 05.12.2018, Кран шаровый (№ 5), КШ Ду50 Ру1,6, При проведении ТО запорной арматуры выявлена негерметичность дренажного шарового крана КШ5 ИЛ № 1. При отсеченной линии с трех сторон задвижками № 2, 3, 10 в течение 5 минут давление в ИЛ № 1 изменяется в меньшую сторону.; - СИКН № 706, 13.12.2018, ТПР, HTM 16, При проведении КМХ 08.12.2018 отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение ±0,15 % и составило +0,18% на расходе 2000 м³/ч. Проведена очистка фильтра. При повторном проведении КМХ 13.12.2018 отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение ±0,15 % и составило +0,20% на расходе 2000 м³/ч. Работоспособных ИЛ: 4/6.; | Код (СИ) оборудования | КОД ДЛЯ ОТЧЕТА | Этап работ, на котором обнаружен отказ: 1-применение; 2-включение в работу; 3-ТО-___ И КМХ (вид ТО-1осмотр ,2 кмх,3 поверка) | 1 | Краткие сведения об отказе | Описание отказа (КРАТКОЕ) | Последствия отказа: 1-отказ не повлиял на проведение учетных операций по СИКН; 2- прекращен учет по СИКН, осуществлен переход на резервную схему учета; 3- остановка МН; 1,5 - учет закрыт расчетным методом | ВРЕМЯ УЧЕТА ПО РСУ/расчетным методо | Комментарий | ОСТ | тип СИКН | Нефть/ нефтепродукт | Принятые меры | Принятые меры (КРАТКОЕ) | Причина отказа | Дата последнего ТО/КМХ | Количество отказов с начала года | Код отказа | Тип отказа (Скорректирован 30.11)
14 |  | 2016-01-14 |  | 2016-01-15 |  | ПР |  | LM16-S6 |  |  | 2015 | 2015 | БИЛ | 105 | 1 | 1 |  | Отказ: объемный преобразователь расхода ИЛ № 14 LM16-S6 зав. № 1513E10020 Описание отказа: при проведении КМХ отклонение расхода превысило допустимую относительную погрешность и составило 0,14% |  | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | Устранение отказа: проведена внеочередная поверка объемного преобразователя расхода ИЛ № 14 с занесением новых полученных К-факторов. Результаты поверки положительные.
55 |  | 2016-02-12 |  | 2016-04-05 |  | ПВл |  | УДВН-1пм |  |  | 2015 | 2015 | БИК основной | 202 | 1 | 1 |  | Отказ: влагомер УДВН - 1 пм зав. № 2260 ( первичный преобразователь ) Описание отказа: отсутствие индикации на вторичной аппаратуре. Отказ не повлиял на проведение учетных операций по СИКН. |  | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | После гарантийного ремонта на заводе-изготовителе, влагомер установлен, проведено КМХ. Результаты положительные
480 |  | 2016-12-01 | 10:50 | 2016-12-12 | 12:51 | Счетчик жидкости лопастной (КПР) |  | M16-S6 |  |  | 2015 | 2015 | ИЛ14 | 105 | 1 | 3 |  | При проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение |  | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | Проведена внеочередная поверка
173 |  | 2018-04-03 | 16:00 | 2018-04-10 | 15:55 | ТПР |  | TZ-N | 250-2000 |  | 2006 | 2006 | ИЛ13 | 105 | 1.4 | 3 |  | При проведении КМХ 02.04.18 отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение и составило +0,28%. При повторном проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение и составило +0,18%. Работоспособных ИЛ: 3/4. | При проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | 05.04.2018 проведена ревизия ТПР. Проведена замена ротора в сборе с валом и крестовина из комплекта ЗИП. Проведена поверка, внесены новые к-факторы. Проведен КМХ (-0,12%). | Проведена замена ротора в сборе с валом и крестовина из комплекта ЗИП. Проведена поверка. | Механический износ ротора турбины | 10.04.2018 КМХ | 1 | 12 | М
300 |  | 2018-06-05 | 11:43 | 2018-06-05 | 14:01 | ПВз | ВА | 7951 |  |  | 2010 | 2015 | БИК | 203 | 2.3 | 1 |  | Отсутствие индикации показаний вязкости на экране АРМ оператора. | Отсутствие показаний вязкости на экране АРМ оператора. | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | Проведены работы по оперативному выяснению причин отказа. Причина отказа выход из строя платы питания ВА Slumberger 7951 2010 года выпуска зав.№ 00446793 вискозиметров основного и резервного. Плата заменена из комплекта ЗИП. В 14.00 показания вязкости в БИК восстановлены. | Проведена замена платы питания ВА ПВз из состава ЗИП. | Выход из строя платы питания | 04.04.2018 ТО | 1 | 15 | Д
361 |  | 2018-06-28 | 9:39 | 2018-07-03 | 15:30 | ТПР |  | TZ-N | 250-2000 |  | 2006 | 2006 | ИЛ12 | 105 | 1.4 | 3 |  | При проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение ±0,15 % и составило 0,19%. При повторном проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение ±0,15 % и составило 0,21%. Последняя ревизия ФТО: 19.06.2018. Работоспособных ИЛ: 3/4. | При проведении КМХ отклонение коэффициента преобразования превысило допустимое значение. | 1 |  |  | ТДР | коммерческий | нефть | 29.06.2018 проведен демонтаж ИЛ № 2, проведена внеочередная поверка. | Проведена поверка. | Биение крестовины картриджа | 30.07.2018 КМХ | 2 | 12 | М